Лабораторная работа № 2.2

«ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОУСИЛИТЕЛЯ»

Цель работы: 1) изучить принципиальную схему кардиоусилителя; 2) ознакомиться с методикой расчета основных параметров кардиоусилителя; 3) освоить приемы измерений параметров кардиоусилителя.

# Лабораторная установка

Лабораторная установка представляет собой наборное поле, в гнездах которого можно устанавливать требуемые электронные компоненты (микросхемы, резисторы и т.д.). Измерения электрических величин осуществляются с помощью осциллографа и компьютерной измерительной системы. Предлагается исследовать характеристики кардиоусилителя, построенного по схеме стандартного измерительного усилителя, приведенной на рис.1.

DA1

DA2

DA3

Ub

U1

U2

U3

R1

R2

R3

R4

R7

R5

R6

Ua

## Рис.1

В данной схеме DA1, DA2, DA3 – операционные усилители, R2=R3, R4=R6, R5=R7.

Усилитель изучается в двух вариантах: а) вариант схемы рис.1 на дискретных элементах с использованием микросхемы КР140УД1208 (8 выводов, один микромощный операционный усилитель); б) вариант схемы рис.1, реализованной на микромощной интегральной микросхеме AD620AN (рис.2), в которой внешний резистор RG задает величину коэффициента усиления дифференциального сигнала (разности биопотенциалов).

# Домашнее задание

- Рассчитайте коэффициенты усиления дифференциального сигнала для первого и второго каскадов (К1 и К2) и общий коэффициент усиления дифференциального сигнала КОБЩ. Учтите, что по определению                        K1=(U1-U2)/(Ua-Ub), K2= U3/(U1-U2). Расчет проведите для следующих номиналов резисторов: R1= 12 кОм, R2=300 кОм,  R4=56,2 кОм, R5= 180 кОм.

- Найдите коэффициенты передачи синфазного сигнала для первого и второго каскадов (КСФ1 и КСФ2) и общий коэффициент передачи синфазного сигнала КСФ. Учтите, что по определению KСФ1=U12/Uab, KСФ2= U3/U12, где U12=(U1+U2)/2; Uab=(Ua+Ub)/2. Считайте, что резисторы R4, R5, R6, R7 имеют погрешность номиналов 0,5%.

- Рассчитайте коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС в обычном масштабе и в децибелах.

# Лабораторное задание

- Соберите схему кардиоусилителя. Если схема уже собрана на наборном поле, то уяснить назначение отдельных элементов, разводку питания, места подачи входного сигнала UВХ и съема выходных сигналов первого каскада на DA1 (U1 ) и DA2 (U2) и выходного сигнала второго каскада на DA3 (U3).

- Установите на входе схемы гармоническое напряжение с частотой 50 Гц  и амплитудой 5 мВ (по осциллографу полный размах 10 мВ).

- Измерьте амплитуду напряжений U1, U2 и U3.

- Определите экспериментальные значения коэффициентов передачи первого и второго каскада (К1 и К2) и общего коэффициента передачи кардиоусилителя. Сравните полученные значения с результатами домашней подготовки.

- Изменяя частоту входного гармонического сигнала, определите верхнюю граничную частоту кардиоусилителя. Отсоедините конденсатор С1 и снова определите граничную частоту. Сделайте выводы.

- Подайте на входы операционный усилителей первого каскада (на DA1 и DA2 ) гармоническое напряжение с частотой 50 Гц  и амплитудой 5 мВ, которое имитирует синфазную помеху. Подстройкой номинала переменного резистора R13 минимизируйте уровень синфазной помехи на выходе DA3.

- Повторите пп.3 и 4 в режиме передачи синфазной помехи. По данным измерений определите коэффициенты передачи синфазного сигнала КСФ1, КСФ2 и КСФ а также коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС в дБ. Сравните с результатами домашней подготовки.

- Проверьте подачу входного сигнала и питания на интегральную микросхему кардиоусилителя AD620AN. Измерьте общий коэффициент усиления дифференциального сигнала, коэффициент передачи синфазного сигнала и коэффициент ослабления синфазного сигнала.

- Оформите отчет, содержащий данные измерений и домашней подготовки и выводы по работе. Представьте отчет преподавателю.

# Контрольные вопросы

- Каковы исходные упрощающие предположения при анализе операционных усилителей?

- Как найти коэффициент передачи операционного усилителя, охваченного обратными резистивными связями по: а) инвертирующему входу; б) по неинвертирующему входу?

- Как определяется коэффициент ослабления синфазного сигнала КОСС  (в дБ) и почему для кардиоусилителей он должен быть на практике порядка 80 – 100 дБ?

- Выведите формулы для коэффициентов передачи дифференциального сигнала для первого и второго каскадов исследуемого кардиоусилителя.

- Выведите формулы для коэффициентов передачи синфазного сигнала для первого и второго каскадов исследуемого кардиоусилителя.

- Как найти уровни дифференциального и синфазного сигналов на входе схемы, если известны потенциалы на входе Ua и Ub?

- Как найти коэффициент ослабления синфазного сигнала, зная: а) уровни синфазного и дифференциального сигналов на входе и выходе кардиусилителя; б) коэффициенты передачи усилителя по синфазному и дифференциальному сигналу?