Лабораторная работа № 2.3

«ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ КАТУШКА

ДЛЯ ЯМР-ТОМОГРАФА»

Цель работы: 1) ознакомиться с принципом формирования высокочастотного магнитного поля внутри катушки типа «беличьей клетки»; 2) научиться рассчитывать и измерять основные параметры катушки; 3) провести исследование характеристик высокочастотного магнитного поля, возбуждаемого катушкой.

Описание катушки

В ЯМР-томографах реконструируется пространственное распределение плотности протонов (ядер водорода) в биоткани. Метод основан на том, что протоны, помещенные в постоянное магнитное поле, могут совершать свободные колебания или прецессировать (с точки зрения квантовых представлений в постоянном магнитном поле у протонов появляются два дискретных энергетических состояния). Такие колебания можно резонансным образом возбудить с помощью включения дополнительного высокочастотного магнитного поля с частотой, равной частоте свободной прецессии протонов. Частота свободной прецессии (частота ядерного магнитного резонанса) пропорциональна магнитной индукции B0 постоянного магнитного поля, создаваемого специальной магнитной системой томографа:

f0=γ B0,

где γ= 42,58·106 Гц/Тл – гиромагнитное отношение.

Для возбуждения однородного высокочастотного магнитного поля в томографах применяются высокочастотные катушки (ВЧ-катушки). Высокочастотное магнитное поле катушки должно быть поперечным, т.е. перпендикулярным к направлению постоянного магнитного поля томографа.

| Рис.1. Система координат | Рис.2. Катушка типа «беличьей клетки» с 12 стержнями |
| --- | --- |

Работа катушки типа «беличьей клетки» основана на том обстоятельстве, что для получения однородного поперечного магнитного поля необходимо обеспечить протекание по цилиндрической поверхности (см. рис.1) продольных токов с законом распределения

Jz=J0cos(φ),						(1)

где Jz(φ) – плотность поверхностного тока. При таком распределении токов внутри цилиндра магнитное поле будет строго однородным и поперечным к оси катушки: H≈H01x.

В практически изготовляемых катушках типа «беличьей клетки» непрерывный слой тока аппроксимируется равномерно распределёнными дискретными токонесущими элементами, т. е. проводами (стержнями), параллельными оси катушки (см. рис.2). Если разместить стержни равномерно по углу с угловой координатой n-го стержня φn=2 n/N (N- число стержней в катушке) и получить угловое распределение токов в стержнях по закону In=I0cos(φn) (где In – амплитуда тока в n–ом стрежне), то мы получаем дискретное приближение к непрерывному закону распределения (1) и магнитное поле внутри катушки будет приблизительно однородным.

Гармоническое распределение токов достигается тем, что участки колец между стержнями содержат конденсаторы. Тогда эквивалентная электрическая схема катушки, подключенной к генератору, приобретает вид, показанный на рис.3.

| Рис.3. Эквивалентная электрическая схема катушки | ### Рис.4. Способ реализации конденсаторов |
| --- | --- |

Конденсаторы исследуемой катушки реализованы с использованием фольгированного стеклотекстолита (ε=6, толщина диэлектрика d= 1,5 мм), причем стержни подсоединены к кольцам так, как показано на рис. 4. В результате катушка типа «беличьей клетки» (рис.4) может рассматриваться как многозвенный LC-фильтр  - искусственная длинная линия, свернутая в кольцо. Как известно, длинная линия, свернутая в кольцо является резонатором. Можно показать, что резонансная частота исследуемой катушки определяется формулой

f0 = 1/4π(LячСяч)1/2 sin(/N),					(3)

где Lяч- индуктивность одного стержня, Сяч- емкость конденсатора, включенного между соседними стержнями. На частоте (3) фазовый сдвиг токов в стержнях при обходе окружности катушки равен 2. Отметим, что чем больше стержней в катушке, тем лучше дискретное распределение токов аппроксимирует непрерывное распределение (1) и тем больше степень однородности магнитного поля внутри катушки. Однако при этом нежелательным эффектом становится усиление взаимно-индуктивных связей между стержнями, которые в первом приближении не учитываются.

# Лабораторная установка

Структурная схема измерений изображена на рис 3.

Рис. 3. Структурная схема лабораторной установки.

Генератор гармонического сигнала Г4 – 102А предназначен для возбуждения в катушке необходимого типа колебаний. Контроль частоты генератора осуществляется с помощью электронно-счётного частотомера Ч3-54. Измерение амплитуды напряженности высокочастотного магнитного поля производится благодаря специальному зонду, помещённому внутрь катушки. Сигнал с зонда, усиленный в блоке усилителя, поступает на осциллограф, с помощью которого осуществляется визуализация сигнала и измерение его уровня.

Измерительный зонд представляет собой экранированную петлю, позволяющую регистрировать амплитуду магнитного поля. Принцип работы такого рода петли основан на явлении возникновении ЭДС индукции при изменении во времени величины магнитного потока через рамку: εИНД=−dΦdt, где   Φ=BdS– поток, создаваемый вектором магнитной индукции B через поверхность рамки.

Конструкция зонда, поясняющая принцип его работы, представлена на рис.4.

Рис. 4. Конструкция экранированной рамки (стрелками показано направление токов).

Домашнее задание.

1. Ознакомьтесь с назначением, устройством и принципом действия высокочастотной катушки для ЯМР-томографа.

2. Изобразите эквивалентную электрическую схему катушки.

3. Запишите формулу и изобразите частотную зависимость модуля комплексного сопротивления параллельного колебательного контура при полном включении (электрический аналог ВЧ-катушки в окрестности резонансной частоты). Запишите формулы для резонансного сопротивления, характеристического сопротивления, добротности и полосы пропускания для колебательного контура. Дайте энергетическое определение добротности, определение тангенса угла потерь среды (напишите формулы).

4. Запишите формулу для расчета магнитной индукции, создаваемой стержнем конечной длины в заданной точке пространства (задано расстояние от точки до линии стержня и углы, под которыми точка наблюдения видна с концов стержня).

3. Рассчитайте емкость одной ячейки в эквивалентной схеме катушки и резонансную частоту катушки, если число стержней N=12, индуктивность стержня Lяч=0,647 мкГн, площадь перекрытия пластин конденсатора между соседними стержнями Sяч=49,7см2 (параметры диэлектрика колец см. в описании катушки).

4. Определите магнитную индукцию постоянного магнитного поля томографа, для которой реализована исследуемая катушка.

5. Найдите собственную добротность и полосу пропускания ненагруженной катушки, если тангенс угла электрических потерь для стеклотекстолита колец tg=0,025, а омическими потерями в стержнях можно пренебречь.

6. Рассчитайте и постройте график зависимости нагруженной добротности катушки от коэффициента нагрузки Kн, где Kн = Рнагр/Рпот 0 – отношение мощности потерь в нагрузке (биообъект) к собственной мощности потерь катушки. Учтите, что нагруженная добротность Qнагр обратно пропорциональна полной мощности потерь, а собственная добротность Q0 обратно пропорциональна мощность потерь в катушке без нагрузки.

## Лабораторное задание

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой, убедитесь в правильности подключения высокочастотного генератора, осциллографа и частотомера. Проверьте, что установлено полное включение катушки к генератору.

2. Установите магнитный зонд (экранированная петля) в центре катушки и убедитесь, что плоскость петли соответствует направлению максимальной чувствительности зонда.

3. Включите генератор и осциллограф. Установите ожидаемую резонансную частоту и добейтесь устойчивой регистрации сигнала зонда осциллографом и частотомером. Плавно изменяя частоту генератора, добейтесь резонанса в катушке. Запишите значение резонансной частоты.

4. Снимите и постройте нормированные зависимости амплитуды напряженности высокочастотного магнитного поля внутри катушки (см.Примечание):

а) от координаты x при z =10 см; z =20 см; z =30 см; (во всех случаях y=0);

б) от координаты z при x = y = 0.

Измерьте нормированные значения амплитуды напряженности высокочастотного магнитного поля при y= 4,5 см; y= 9,0 см; y= 13,5 см (во всех случаях x=0; z=  см). По полученным данным определите размеры области (вдоль оси катушки и в поперечном направлении), в пределах которой амплитуда магнитного поля изменяется не более чем на 10%.

Примечание: для нормировки используйте амплитуду магнитного поля в центре катушки.

5. Установите магнитный зонд в центре катушки и измерьте коэффициент эллиптичности вектора напряженности магнитного поля (отношение амплитуд в направлении максимального приема и в ортогональном направлении).

6. Снимите и постройте частотную характеристику катушки – зависимость амплитуды возбуждаемого магнитного поля (т.е. зависимость амплитуды токов в стержнях) от частоты. Определите добротность ненагруженной катушки.

7. Внутрь катушки установите имитатор головы человека – банку с раствором NaCl. Экспериментально определите добротность нагруженной катушки. Сравнив нагруженную и ненагруженную добротности, найдите коэффициент нагрузки KН.

Указания к составлению отчета

Отчет должен содержать:

- схематическое изображении конструкции катушки, эквивалентную электрическую схему катушки и структурную схему измерительной установки;

- результаты домашней подготовки;

- данные измерений и графики пространственного распределения амплитуды ВЧ-магнитного поля катушки в различных сечениях по п.4 лабораторного задания; коэффициент эллиптичности магнитного поля;

- частотную характеристику катушки;

- результаты измерений резонансной частоты, нагруженной и ненегруженной добротностей, коэффициента нагрузки;

- выводы.

Контрольные вопросы

1. Объясните назначение ВЧ-катушки для ЯМР-томографии и предъявляемые к ней требования.

2. Зачем применяют неполное включение катушки к генератору?

3. Какой параметр томографа однозначно определяет требуемую резонансную частоту катушки?

4. При каком условии магнитное поле внутри катушки будет строго однородным и как это условие реализуется в катушке типа «беличьей клетки»?

5. Какие факторы ограничивают число стержней сверху и снизу?

6.  Как найти амплитуду тока в стержнях Im, если задана требуемая амплитуда магнитной индукции Bm в центре катушки и активны только два противоположных друг другу стержня (1=0, 2=).

7. Как найти эквивалентное сопротивление потерь, последовательное с индуктивностью стержня и учитывающее все собственные потери катушки, если известна собственная добротность катушки, резонансная частота и индуктивность стержня?

8. Поясните принцип работы магнитного зонда, нарисуйте картину протекания токов. От чего зависит амплитуда индуцируемой в зонде ЭДС?