Лабораторная работа № 2.4

«АБСОРБЦИОННЫЙ ФОТОМЕТР»

Целью работы является ознакомление с одним из методов исследования концентрации растворов оптически прозрачных биологических веществ.

Основой количественной абсорбционной фотометрии является закон Бугера – Ламберта – Бера: доля падающего света, поглощенная в истинном растворе, пропорциональна количеству растворенных молекул вещества и длине оптического пути, проходимого светом в растворе. В работе исследуется однокомпонентный раствор. Концентрация вещества в растворе определяется по величине поглощения потока излучения при его прямом прохождении через пробу.

## Описание лабораторной установки

Блок-схема лабораторной установки приведена на рис.1. Источником сигнала 2 служит направленный квазимонохроматический полупроводниковый оптогенератор с длиной волны порядка 560 нм (красный свет). Режим работы излучателя задается блоком питания 1. С целью ослабления влияния внешнего светового фона на результаты эксперимента сигнал источника 2 модулируется сигналом блока питания 1. Формируемый им сигнал представляет собой последовательность импульсов с нулевым нижним уровнем –результат полупериодного выпрямления (с помощью диода D) синусоидального сигнала от звукового генератора с частотой 1 кГц.

DD

1

2

3

4

5

6

~

Рис.1. Блок-схема измерительной установки

1. Генератор синусоидального сигнала, 2.Квазимонохроматический излучатель, 3. Проба, 4. Фотодиод, 5. Резонансный усилитель, 6. Измерительный прибор. D – выпрямительный диод.

В качестве приемника излучения, прошедшего через пробу исследуемого раствора 3, служит фотодиод 4. Рабочий сигнал выделяется резонансным усилителем 5 (типа У2-4), настроенным на частоту модуляции – частоту звукового генератора, и измеряется с помощью аналогового измерителя 6. Исследуемое вещество помещается в прозрачную стеклянную пробирку, установленную в держателе на оси хода луча.

Для проведения количественных исследований, процессу измерения предшествует калибровка раствора по нескольким пробам раствора с заранее известной концентрацией. Согласно закону Бугера – Ламберта – Бера, концентрация (моль/л или г/л) вещества с в растворителе связана с оптической плотностью D соотношением:

D = lg(Po/P) = *c*d,       		                        (1)

Где Po и P  - поток излучения на входе и на выходе пробы;

 – молярный десятичный коэффициент поглощения – фундаментальная характеристика вещества (зависит от температуры, длины волны, растворителя);

d – толщина слоя вещества (внутренний диаметр пробирки).

Методика определения концентрации раствора

Определение концентрации раствора проводится путем сопоставления показаний измерительного прибора 6 установки (рис.1) с калибровочной зависимостью. Калибровочная зависимость – зависимость показаний прибора от концентрации для данного типа однокомпонентного раствора. Показания прибора пропорциональны амплитуде колебаний тока приемного фотодиода, т.е. амплитуде колебаний светового потока. Таким образом, при неизменной глубине модуляции светового потока показания измерительного прибора линейно связаны с уровнем принимаемого светового потока: Xприб = P+Xш, где  - коэффициент пропорциональности, Xш – добавка, связанная с собственными шумами измерительного прибора, а также с неидеальной фильтрацией темнового тока фотодиода и внешних засветок.

Согласно закону Бугера–Ламберта-Бера, при неизменных условиях эксперимента (неизменной величине ε, зависящей от температуры, длины волны и типа растворителя, d – толщины слоя исследуемого вещества) зависимость величины принимаемого светового потока от концентрации имеет логарифмический характер. При этом, если пренебречь помеховой добавкой Xш а также потерями светового потока вне пробы, то зависимость lg(Xприб/Xo) от концентрации c должна представлять собой линейную функцию (здесь Xo – показания прибора при отсутствии растворяемого вещества в растворителе): lg(Xприб/Xo)  D=*c*d. Следует также отметить, что погрешность измерений также связана с неравномерной по периметру толщиной пробирки и с возможным смещением пробирки относительно оси облучатель – приемник. При построении калибровочной зависимости показания измерителя откладывают в логарифмическом масштабе, а значения соответствующей им концентрации – в линейном.

Наиболее простой и, в то же время, наиболее надежный способ получения калибровочной зависимости – это измерение D при изменении концентрации в целое число раз. Например, в каждой новой пробе половина объема берется от старой пробы, а вторая половина заполняется растворителем.

# Домашнее задание

1. Ознакомьтесь с законом Бугера – Ламберта – Бера, принципами фотометрии, методикой определения концентрации раствора.

2. Изобразите блок-схему измерительной установки.

3. Изобразите качественно зависимость выходного напряжения блока питения и излучаемой мощности от времени.

4. Изобразите качественно вид калибровочной зависимости при: а) различной толщине слоя раствора; б) различной величине молярной экстинкции; в) учете шумов измерений.

5. Получите формулу, позволяющую по двум точкам калибровочной зависимости определить молярную экстинкцию (толщина слоя раствора известна).

# Лабораторное задание

1. Ознакомьтесь с лабораторной установкой, убедитесь в правильности подключения блока питания и измерительного прибора.

ВНИМАНИЕ: все переключения уровня сигнала звукового генератора проводите при выведенном аттенюаторе звукового генератора.

2. Оцените пределы изменения показаний прибора 6 от положения пробирки. Для этого следует медленно вращая пробирку с растворителем (без растворяемого вещества!) вокруг ее оси определить интервал изменения показаний. Данный интервал можно считать предельной погрешностью измерений.

3. На основании данных п.1 определите Xo - средние показания прибора при отсутствии растворяемого вещества в растворителе. В дальнейшем уровень сигнала звукового генератора менять нельзя.

4. Снимите калибровочную зависимость – зависимость lg(Xприб/Xo) от концентрации раствора c. Число циклов уменьшения концентрации ограничивается уровнем шумов при измерениях.

ВНИМАНИЕ: осторожно вставляйте пробирки в штатив и вынимайте их из штатива, чтобы избежать образования царапин.

5. Измерьте концентрацию раствора. На данном этапе проводятся измерения концентрации растворов проб (3-4 пробы на бригаду), указанных преподавателем. Для этого показания измерительного прибора наносятся на соответствующую ось калибровочной зависимости, и в полученной точке калибровочной зависимости определяется концентрация данной пробы.

6. Пользуясь калибровочной зависимостью, рассчитайте молярную экстинкцию.

Указания к составлению отчета

Отчет должен содержать: блок-схему измерительной установки, данные измерений во 2 и 3 пп. лабораторного задания, график калибровочной зависимости, таблицу результатов измерений концентрации растворов проб, оценку погрешности измерений, найденную экспериментально молярную экстинкцию.

Контрольные вопросы

- Основные положения закона закону Бугера –Ламберта-Бера.

- Принцип измерения концентрации однокомпонентных растворов, используемый в данной работе.

- Источники погрешности измерений, характерные для данной работы, и возможные способы их снижения.

- Для каких целей применяется модулирование зондирующего сигнала?