Лабораторная работа № 2.1

«СПИРОМЕТР»

Цель работы: 1) ознакомиться с основными показателями, отражающими растяжимость легочной ткани и проходимости бронхов; 2) изучить принцип работы и устройство спирометра типа СП-01; 2) освоить приемы измерений параметров

органов дыхания.

# Краткое описание спирометра СП-01

На рис.1 показан внешний вид спирометра СП-01. Здесь используются следующие обозначения: 1 – корпус; 2 оптоэлектронная пара; 3 – индикатор показаний VC, FVC; 4 - индикатор показаний FEV1; 5 – переключатель режима измерений; 6 – кнопка RST; 7 – выключатель ПИТАНИЕ; 8 – разъем подключения внешнего источника питания; 9 – отсек для батарей питания; 10 – фиксатор преобразователя; 11 – преобразователь.

Рис.1.

На рис.2 показан внешний вид преобразователя. Здесь обозначено: 1 – втулка; 2 – кольцо; 3 – ось турбины; 4 – флажок.

Рис.2.

# Домашнее задание

- Ознакомьтесь с принципами спирометрии, типами спирометров и прилагаемым описанием портативного спирометра СП-01.

- Изобразите возможную структурную схему спирометра СП-01, позволяющую реализовать измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ или VC), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ или FVC) и объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1 или FEV1).

- Получите формулу и рассчитайте A - коэффициент пропорциональности между текущей частотой следования импульсов  оптопары F (Гц) и текущим расходом воздуха Q (л/с) в стационарном режиме: Q = AF. Считайте, что счет идет по каждому восьмому импульсу (k = 8), и каждый сосчитанный импульс должен дать добавку 0,1л к измеряемому общему объему выдоха (ΔV = 0,1л). Учтите, что частоту F можно рассматривать как текущую скорость изменения числа импульсов оптопары со временем N(t): F=dN/dt.

- Найдите максимальный расход воздуха Qm, считая что при выдохе расход воздуха изменяется во времени по следующему модельному закону: 		Q = Qmt/tm при 0<t<tm  и Q = Qmexp[-(t - tm)/τД] при t >tm. Полагайте, что общий объем выдоха равен 5л; tm = 0,2с; τД = 1с. Рассчитайте и постройте график Q(t).

- Оцените максимальную частоту импульсов оптопары и общее за весь выдох число импульсов и число оборотов турбины, пользуясь данными п.4 и приближенно считая, что переходными процессами в турбине можно пренебречь и пользуясь данными стационарного режима (п. 3).

- Изобразите качественно зависимость F(t), полагая, что постоянная времени, характеризующая турбину, имеет порядок 0,1с. На этом же качественном графике приведите для привязки зависимость Q(t) по модели п.4.

# Лабораторное задание

- Подсоедините внешний источник питания к спирометру СП-01 и питающей сети.

- Извлеките из спирометра преобразователь, ознакомьтесь с его устройством. Обратите внимание на взаимное расположение флажка и окон для оптоэлектронной пары.

- Вставьте преобразователь в спирометр до упора и застопорите его фиксатором.

- По прилагаемой методике для каждого члена бригады проведите 5-кратное измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ или VC), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ или FVC) и объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1 или FEV1). Результаты измерений представьте в виде таблицы, в которой приведена дата исследования, а столбцы соответствуют: а) ФИО; б) ЖЕЛ (практическое и теоретическое значения); в) ФЖЕЛ (практическое значение); в) ОФВ1 (практическое и теоретическое значения).

ВНИМАНИЕ: для каждого члена бригады используется новый мундштук, подвергнутый ранее санитарной обработке.

- Для каждого члена бригады по результатам измерений найдите среднее значение и максимальный разброс (в том числе в % от среднего значения) параметров ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1.

- Пользуясь прилагаемой методикой, для каждого члена бригады найдите ожидаемое теоретическое значение ЖЕЛ и ОФВ1, учитывая рост, пол и возрастную группу.

- Сравните показатели, полученные с помощью спирометра, с ожидаемыми среднестатистическими данными и сделайте заключение о функциональном состоянии органов внешнего дыхания (см. пункт 8.6 прилагаемых рекомендаций по теоретической оценке результатов измерений). Запишите выводы в отчет.

# Контрольные вопросы

- Поясните возможные принципы измерения параметров дыхания.

- Каковы основные погрешности измерений в спирометре СП-01.

- Изобразите качественно зависимость F(t) для различных значений постоянной времени турбины.

- Как, пользуясь графиком зависимости расхода воздуха от времени, найти а) объем выдыхаемого воздуха на заданном интервале времени; б) общее число импульсов оптоэлектронной пары?

- Как, пользуясь графиком зависимости мгновенной частоты следования импульсов оптоэлектронной пары от времени, найти: а) объем выдыхаемого воздуха на заданном интервале времени; б) общее число импульсов оптоэлектронной пары?